## Pakiet 1
Zał. nr 4
Zał. nr 1 do Umow
PAKIET NR - 1
1 | 1.System stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego
• mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych; • haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem; • kilka wielkości haków prostych (min 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo); • śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 o; • śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o; • dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; • dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujacych się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby; • jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach; • pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. • szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”; • dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolege z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm; • dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; • w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą;
1a | Śruba | szt. | 10 | 0 | 0
2a | Hak | szt. | 10 | 0 | 0
3a | Bloker | szt. | 20 | 0 | 0
3c | Poprzeczka | szt. | 2 | 0 | 0
3d | Pręt | szt. | 2 | 0 | 0
3e | Pręt butelkowy | szt. | 2 | 0 | 0
3f | Płyta Midline | szt. | 1 | 0 | 0
2 | 2. SYSTEM DO STABILIZACJI PRZEDNIEJ KRĘGOSŁUPA PŁYTKĄ SZYJNĄ
- płyta niskoprofilowa (nie grubsza niż 2,1 mm), wstępnie dogięta w dwóch płaszczyznach - płytki o szerokości 17 mm i długościach w zakresie 12-96 mm, w zakresie 12-34 skok co 2 mm, w zakresie 34-69 mm skok co 3 mm, w zakresie 60-96 mm skok co 4 mm; - płytki wstępnie dogięte w płaszczyznach podłużnej oraz poprzecznej z porowatą wewnętrzną stroną zapobiegającą śródoperacyjnej migracji płytki podczas implantacji, - płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu, - grubość płytki nie większa niż 2,1 mm - śruby o co najmniej sześciu długościach, optymalnie od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz conajmniej dwóch średnicach 4 mm oraz 4,5 mm śruby rewizyjne, - jednostopniowa blokada śruby z płytką bez konieczności stosowania dodatkowych elementów, czynność powtarzalna umożliwiająca rewizję, - w zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty (min. zakres ruchomości kątowej śrub +/- 6°), - w zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu, nie wymagające nawiercania kości korowej, - w zestawie instrumentarium powinien znajdować się przymiar do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów, - w zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie oraz celowniki (podwójne i pojedyncze) ułatwiające nawiercanie pod żądanym kątem (o stałym oraz o zmiennym kącie).
2a | Śruba / wkręt | szt. | 20 | 0 | 0
2b | Płyta | szt. | 5
3 | 3. SYSTEM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI LUB ŚRUBOWO-HAKOWEJ
. - śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, - gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący, - śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe /głowa śruby z tzw. „długimi uszami”/), - długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm, - średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm, - haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości), - dostępne również haki wyciągowe z „długimi uszami”, - mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem, - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”, - pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa, - stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji, - możliwosc zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych, - możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych), - możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników, - dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami, - w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji, - specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym, - w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą, - w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby, - instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania -instrumentarium zawiera napęd do implantacji śrub
3a | Śruba transpedikularna | szt. | 100 |  | 0
3b | Bloker | szt. | 100 |  | 0
3c | Pręt | szt. | 20 |  | 0
3d | Poprzeczka | szt. | 5 |  | 0
3e | Pręt Co Cr | szt. | 2 |  | 0
3f | Łącznik offsetowy/stapler dwuotworowy/stapler jednootworowy | szt. | 6 |  | 0
4 | 4.System umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem
• Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. • Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. • W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. • Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników.
4a | Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym-20g | szt. | 5 |  | 0
4b | Igła kostna | szt. | 2 |  | 0
4c | Igła BIOPSYJNA | szt. | 2 |  | 0
5 | 5.Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ
• Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia, • Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej • Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa. • Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm, • Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu. • Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie. • Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu destrukcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem. • W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm. • Materiał tytan,
5a | Korpus | szt. | 1 |  | 0
5b | Płytka krańcowa | szt. | 2 |  | 0
5c | Przedłużka | szt. | 1 |  | 0
6 | 6.IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU TLIF DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, Implant wykonany z materiału PEEK, Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80° Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG, Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4° Powierzchnia ostro ząbkowana Dwie różne długości 26 i 31 mm Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm, W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony (wygięty)
6a | Cage | szt. | 5 |  | 0
7 | 7.IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF DO ODCINA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Cage
Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ) Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji. Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie. Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej . Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki.
7a | Cage | szt. | 10 |  | 0
7b | Wypełnieni | szt. | 10 |  | 0
8 | 8.STABILIZACJA PRZEZSKÓRNA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTUPRZEZ ŚRUBĘ
Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu-korówkowy szerszy i samotnący –ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90 mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10 mm. Śruby poliaxialne kaniulowane kodowane kolorami o średnicach od 5,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 30mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm o dł. od 30 mm do 80 mm – stopniowane co 5 mm, oraz od 90mm do 190 mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostepne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabryczne o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające , przeznasadowe z trokarem min.3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną bądź tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120 mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
8a | Śruba przezskórna | szt. | 20 |  | 0
8b | Bloker | szt. | 20 |  | 0
8c | Pręt | szt. | 10 |  | 0
8d | Śruba przezskórna kaniulowana | szt. | 10 |  | 0
8e | Podajnik cementu | szt. | 10 |  | 0
9 | 9. ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH I W NOWOTWORACH (Z CEMENTEM PMMA)
Małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa - w zestawie owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów dostępne w trzech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; - w zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu, - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG - mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym, Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 2 igły przez nasadowe.
9a | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt. | 2 |  | 0
9b | Sterylne zestawy z implantami | szt. | 2 |  | 0
9c | Podajniki do wprowadzenia cementu | szt. | 2 |  | 0
9d | Cement PMMA | szt. | 2 |  | 0
9e | Komplet do mieszania i podania cementu | szt. | 2 |  | 0
9f | Igły przez nasadowe | szt. | 2 |  | 0
10 | 10. USZCZELNIACZ OPONY TWARDEJ
Dwuskładnikowy, polimerowy uszczelniacz opony twardej składający się z Polietylenoiminy (PEI) i Glikolu Polietylenowego (PEG). Czas absorpcji 90 dni. Uszczelniacz dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z bateryjnym mieszalnikiem, pompką, i aplikatorem o długości 17cm. Preparat podawany w postaci sprayu. (Opakowanie 5szt.)
10a | USZCZELNIACZ | szt. | 5 |  | 0
11 | 11. NISKOPROFILOWY SYSTEM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO LĘDŹWIOWO KRZYŻOWYM - BEZBLOKEROWY
System oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie, umożliwiającym szybsze wprowadzania śruby, skok gwintu 2.5mm. Wysokość kielicha razem z prętem 12.2mm. Dostępne śruby wieloosiowe oraz jednoosiowe-uniplanarne. Śruby o średnicach 4.0 do 7,5 i długościach w zależności od średnicy 25-55mm, dostępne śruby wieloosiowe 8.5 i 9.5mm w długościach do 110mm. Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wysokościach i kształtach ostrzy. Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący nie wymagający dodatkowej nakrętki blokującej. Pręty o średnicy 5.5 dostępne w trzech różnych składach materiałowych zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywność konstrukcji. Możliwość zastosowania podwójnego pręta o kształcie szyny zwiększającego sztywność konstrukcji. W zestawie narzędzia umożlwiające 27 milimetrowe płynne przesuniecie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję. Dostępne łączniki poprzeczne i offsetowe. W zestawie klucz umożliwiający częściowe lub finalne zablokowanie pręta na śrubie. Dostępne na zamówienie fabrycznie wygięte pręty dostosowane do anatomicznych potrzeb pacjenta.
11a | Śruba | szt. | 10 |  | 0
11b | Śruba biodrowa | szt. | 2 |  | 0
11c | Hak | szt. | 2 |  | 0
11d | Pręt 500mm | szt. | 2 |  | 0
11e | Pręt CoCr 500mm | szt. | 2 |  | 0
11e | Pręt w kształcie szyny | szt. | 2 |  | 0
11g | Łacznik porzeczny | szt. | 5 |  | 0
11h | Łącznik offsetowy | szt. | 5 |  | 0
12 | 12. ROZSZERZALNA PROTEZA TRZONU ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni.
12a | Proteza trzonu | szt. | 1 |  | 0
12b | Śruba | szt. | 1 |  | 0
13 | 13. IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF DO ODCINA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Z DODATKOWĄ STABILIZACJĄ W POSTACI ŚRUB KOSTNYCH
Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami implanty wykonane z PEEK i tytanu Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8° Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg Implant nie może wystawać poza obręb trzonu Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo ( dostępne min. 2 długości pinów) Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 kręty kostne/śruby.
13a | cage | szt. | 10 |  | 0
13b | wkręty kostne | szt. | 20 |  | 0
14 | 14. IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Cage
Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia przedniego typu ACIF (anterior cervical interbody fusion) Parametry techniczne: Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie podstawy wszczepów 12x14mm i 14x17mm, oraz dwa stopnie skosu 6 i 10, wysokość od 5 do 9 mm co 1 mm w zależności od lordozy i wielkosci podstawy. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny, W zestawie podajnik, przymiary oraz rowieracz do rzestrzeni dyskowe
14a | cage | szt. | 10 |  | 0
15 | 15. IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU TLIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Cage
Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu TLIF (tranforaminal lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant o nerkowatym kształcie i ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej trzy długości wszczepów (27, 31 i 35 mm), oraz rzy stopnie skosu 0, 6 i 12, wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm w zależności od lordozy, szerokość 10mm. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. W zestawiepodjanik ruchomy oraz sztywny oraz przymiary implantów.
15a | cage | szt. | 10 |  | 0
16 | 16. IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU PLIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Cage
Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6O), Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny, W zestawie narzędzia takie jak retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów,
16a | cage | szt. | 5 |  | 0
17 | 17. RUCHOMA PROTEZA DYSKU SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA WYKONANA Z POROWATEGO TYTANU
Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu Jednoelementowy, nie wymagającego wstępnego składania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeniem z poliwęglanu i uretanu. Implant w 3 rozmiarach 12x15, 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7mm. Implant zapewnia ruchomość obwodowa do 15 stopni. Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kil grzbietowy uniemożliwiający przesuniecie się implantu. W zestawie przymiary oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
17a | proteza ruchoma dysku | szt. | 5 |  | 0
18 | 18. SUBSTYTUT KOSTNY GRANULKI 5cc
Syntetyczny substytut kostny o objętości 5 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego.
18a | granulki 5cc | szt. | 5 |  | 0
19 | 19. SUBSTYTUT KOSTNY GRANULKI 10cc
Syntetyczny substytut kostny o objętości 10 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego.
19a | granulki 10cc | szt. | 5 |  | 0
20 | 20. SUBSTYTUT KOSTNY GRANULKI 15cc
Syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego.
20a | granulki 15cc | szt. | 5 |  | 0
21 | 21. SUBSTYTUT KOSTNY GRANULKI 30cc
Syntetyczny substytut kostny o objętości 30 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego.
21a | granulki 30cc | szt. | 5 |  | 0
22 | 22. SUBSTYTUT KOSTNY KOREK PIANKOWY 10cc Z BIOAKTYWNYM SZKŁEM
Korek piankowy o objętości 10 cm3 składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1. W składzie bioaktywne szkło.
22a | korek piankowy | szt. | 5 |  | 0
23 | 23. SUBSTYTUT KOSTNY PASEK 10cc Z BIOAKTYWNYM SZKŁEM
Korek piankowy o objętości 5 cm3 składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1. W składzie Bioaktywne szkło.
23a | PASEK | szt. | 5 |  | 0
RAZEM * |  |  |  |  | 0

## Pakiet 2
PAKIET NR – 2
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
Pozycja 1 | Stabilizacja przeznasadowa do stabilizacji zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego | 80 |  |  | 8%
Komplet: 4 śrub/haki, 1 pręt do 150 mm, 1 pręt o długości 300 mm, 4 blokery, 1 poprzeczka, 1 przedłużka:
parametry zestawu: - wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta;
- wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta;
- możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji
- gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 7,5 mm, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby;
- wielokątowe śruby tulipanowe o walcowatym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostepne w nastepujących rozmiarach średnicy: 4,0 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,0 mm i 10mm; długość śrub w zakresie 20-90 mm(śruby o średnicy 9,0 mmi 10,0 mm w długości do 120mm), w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4,0 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8,5 mm i długościach w zakresie 20mm-65mm
- haki pedikularne, laminarne oraz offsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne
- średnica pręta 5,5 mm(pręt gładki)
- łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika
- w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150 mm oraz pręty anatomiczne zagięte w rozmiarach od 35 mm do 95 mm
- w zestawie pręt do przedłużenia stabilizacji
Pozycja 2 | Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego; komplet : 1 PLIF Oblique/Skośny , peek | 80 |  |  | 8%
- wbijane implanty lędźwiowe typu PLIF Obliqua/Skośne , możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej
- przód klatki w kształcie klina ułatwiający implementację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji;
- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki:
- długość implantu 22mm, 26mm, 30mm;
- wysokość implantów od 8mm do 13mm ze skokiem co 1 mm oraz wysokości 15 mm i 17mm;
- szerokość implantu od 8 mm, 10mm, do 12mm,
- implant lordyczny 7*
- możliwość napełnienia wiórem kostnym;
- obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa;
Pozycja 3 | Płyta szyjna do leczenia zwyrodnień kęegosłupa, w skład zestawu wchodzi: 1 płytka, 4 śruby, bloker | 50 |  |  | 8%
Parametry zestawu: - system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, długość płytki w zakresie 14mm – 100mm, możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza , kyfoza) bez utraty możliwości blokady , długość wkręta w zakresie 10mm – 20mm, średnica wkręta 4,0mm i 4,5mm. Dostępne wkręty o stałym i zmiennym kącie nachylenia +/- 18*, samowiercące i samogwintujące. Szerokość płytli 16 m, niski profil – 1,8 mm. Materiał stop tytanu.
- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty
- jedno urządzenie służące do wkręcaniai blokowania wkręta i blokowania wkręta, wkręt sztywny blokowany zapomocą dodatkowej śruby i dodatkowego narzędzia. W zestawie narzędzia rewizyjne.
Pozycja 4 | Klatka szyjna ACIF; komplet jedna klatka; parametry zestawu:- | 50 |  |  | 8%
- wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) , klinowy kształt odtwarzający anatomie kręgosłupa szyjnego;
- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów
- obecność znaczników radiologicznych,
- dostępne następujące rozmiary klatki: 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm, 15mmx18mm, wysokość klatki 5mm-12mm stopniowana co 1 mm, dwa kąty nachylenia powierzchni implantu dla zapewnienia anatomicznej lordozy odcinka szyjnego (0*, 7*). otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
- plastikowy, zamykany pojemnik na implanty;
- metalowy pojemnik na narzędzia, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
Pozycja 5 | Implant międzytrzonowy TLIF - narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/blokowanie odblokowywanie ruchomości implantu względem narzędzia | 5 |  |  | 8%
- kształt typu banan, materiał tytan, powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana. Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości
- dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm
- wysokość implantów 7mm - 17mm
Pozycja 6 | Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana śrubami do trzonu kręgów, ;komplet: 1 klatka + 2 wkręty kostne, parametry zestawu: | 50 |  |  | 8%
- wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabiliza cji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów
- klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, - obecność znaczników radiologicznych, trzy rozmiary podstawy implantu:12mmx14mm, 14mmx16mm, 15x18mm, wysokość klatki w zakresie 5-12mm, otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych , materiału syntetycznego lub przerost kostny. Dostępne implanty o następujących kątach w płaszczyźnie strzałkowej: 0*, 7*, 12*
- śruby do mocowania implantu w dwóch średnicach 3,6mm i 4.2mm, w wariancie sztywnym i ruchomym , śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących, blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego, instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
- celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
- zamykany pojemnik na implanty;
- metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
Pozycja 7 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego z technologią zwiększającą możliwość zrostu kostnego; komplet: 1 PLIF Oblique/Skośny , peek napylany tytanem | 5 |  |  | 8%
- wbijane implanty lędźwiowe typu PLIF Obliqua/Skośne , możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, przód klatki w kształcie klina umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstepnej dystrakcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów
- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki
- długość implantu 22mm, 26mm, 30mm;
- wysokość implantów od 8mm do 17mm ze skokiem co 1mm
- szerokość implantu od 8 mm, 10mm, do 12mm,
- możliwość napełnienia wiórem kostnym;
- obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa;
- implant lordyczny 7*
- implanty pakowane sterylnie
Pozycja 8 | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF, komplet: 1 klatka, parametry zestawu: | 5 |  |  | 8%
- wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) napylane tytanem
- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność wystających trzech znaczników radiologicznych
- dostępne następujące rozmiary klatki: 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm, 15mmx18mm, wysokość klatki 5mm-12mm stopniowana co 1 mm, dostępne trzy profile implantu w płaszczyźnie strzałkowej, równoległy kąt 7* oraz wypukły otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
- implanty pakowane sterylnie
- metalowy pojemnik na narzędzia, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
Pozycja 9 | Rozkręcana proteza trzonu komplet: 1 implant(materiał tytan), parametry zestawu: | 5 |  |  | 8%
- trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu: 12x14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej : 0*, 7*, 6/10, 21x23mm o wysokości w zakresie 24-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: -6*,0*,oraz 25x32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0*, -8*, 8*, 16*, 0*/16*
-regulowana wysokość implantów realizowana płynnie
- implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego , kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii
- implant jednoelementowy materiał Tytan
- możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy
- ząbkowana powierzchnia klatki granicznej
Pozycja 10 | Stabilizacja przeznasadowa z możliwością podania cementu do trzonu, komplet : 4 śruby, 4 nakrętki, 4 kaniule do podawania cementu, 4 popychacze, 1 cement kostny, 1 mieszalnik z podajnikiem, 2 prety: materiał Tytan | 5 |  |  | 8%
- śruby wieloosiowe, samogwintujące o średnicach od 5,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1 mm. Kąt ruchu śruby w głowie +/- 30 stopni, walcowaty kształt śruby, podwójny zwój gwintu na śrubie w celu szybszego wprowadzenia, długość śrub 25mm-90mm, śruba kaniulowana, fenestrowanan dla wprowadzenia cementu kostnego, nakretka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania preta. W zestawie cement kostny wraz z mieszalnikiem oraz kaniula i popychacz umożliwiający wprowenzenie cementu.
Pozycja 11 | Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana do trzonów - technika MIS, komplet: 1 klatka + 2 kotwice, parametry zestawu: | 5 |  |  | 8%
- wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym mocowanie implantu do trzonów za pomocą kotwic, dostępne trzy profile w płaszczyźnie strzałkowej. Podstawa implantu w rozmiarach 12mmx14mm, 14mmx16xx, 15mmx18mm.
- obecność znaczników radiologicznych,
- wysokości klatki 6mm -12mm
- otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
-kotwice dostępne w długościach 12mm, 14mm, 15mm i średnicy 3,7mm
- blokowanie kotwic w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
- metalowy pojemnik na narzędzia, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
| Razem |  |  | 0 |  |  | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 3
PAKIET NR – 3
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana śrubami do trzonu kręgów | 40 |  | Komplet | 8% | 0 | 0
| Komplet: 1 klatka + 2 wkręty kostne |  |  | Klatka – 1 szt
| parametry zestawu: |  |  | Wkręt – 1 szt 250,00
- wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabiliza cji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów
- klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty,
- obecność znaczników radiologicznych,
- co najmniej trzy klatki podstawy implantu w granicach szerokość 14mm – 18mm głębokość 12-15mm
- wysokości klatki 6mm -12mm
- otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
- śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającymi mocowanie śruby pod dowolnym kontem
- śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących
- blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
- celowniki do wiercenia i wprowadzania srub
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
zamykany pojemnik na implanty;
metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
| Razem | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 4
PAKIET NR – 4
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena za komplet netto | VAT | Cena za komplet brutto | Nazwa produktu | Wartość brutto
Pozycja 1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej | 50 |  | 8%
Komplet: 4 śruby, 4 blokery , 2 pręty, 1 pręt CoCr, 1 poprzeczka; materiał Tytan
parametry zestawu:
- Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu
- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,
- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika
- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka
-system oparty na prętach o średnicach 5,5mm, dostępnych w długościach od 30mm do 50mm
- śruby dostępne w średnicach 4,5mm, 5,0mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym, nie może przekraczać 13 mm
- gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby
- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco- zabezpieczającym
- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5 mm ponad pręt,
- na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji
- narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację
| Razem | 50 |  | 0.08 | 0% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
Śruba
Bloker
Pręt dogięty
Pręt prosty
Poprzeczka
Pozycja 2 | Cage typu Plif/Tlif | 40 |  | 8% |  |  | 0
materiał PEEK, komplet 1 klatka PEEK
parametry zestawu:
- prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej
- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki
- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem
- dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
- dostępne długości klatek : 22m, 26mm, 32mm, 36mm
- implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości
- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF
- w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji
- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrole położenia
| Implant PEEK |  |  |  | 8%
Pozycja 3 | Cage typu Plif/Tlif | 40 |  | 8%
materiał Tytan, komplet 1 klatka tytanowa
parametry zestawu:
- prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej
- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki
- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem
- dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
- dostępne długości klatek : 22m, 26mm, 32mm, 36mm
- implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości
- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF
- w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji
- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrole położenia
Implant tytanowy
Pozycja 4 | Implant ACIF międzytrzonowy szyjny + wypełnienie | 40 |  | 8%
materiał PEEK, komplet 1 klatka międzytrzonowa, 1 wypełnienie
parametry zestawu:
- anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego
ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru
- obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji
- trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18 mm oraz trzy głębokości 11m, 14mm i 16mm
- wysokość klatki 4,5,6,7,8,9 mm
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- podajnik implantu mający nakładane zabezpieczenie umożliwiające uniknięcie zbyt głębokiego zaimplantowania cage
- instrumentarium zawierające rozwieracze do dystrakcji trzonów z pinami o długościach od 12 do 16mm oraz zestaw rozwieraczy do tkanek miękkich z łopatkami o zróżnicowanych zakończeniach w rozmiarach od 30 do 70 mm
- mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór
- wypełnienie w postaci pasty w tubce, gotowe do użycia, uwodniony hydroksyapatyt o strukturze nanokrystalicznej, pojemność 1cm3
Implant międzytrzonowy
Wypełnienie
Pozycja 5 | Płyta szyjna wykonana ze stopu tytanu, komplet: 1 płyta, 8 śrub | 40 |  | 8%
-płyty posiadające zintegrowany system blokowania śruby w płytce z możliwością wizualnej weryfikacji blokady i rewizyjnego usunięcia śrub
- wcięcie w środkowej części płyty ułatwiające jej centryczne ułożenie
- płyty mogą być doginane do warunków anatomicznych
- dostępne rozmiary płyty 1-5 poziomów
- rozmiary płyt od 19mm do 25mm co 2 mm, od 25mm do 90mm co 2,5mm, od 90mm do 110mm co 5mm
- w zestawie dostępne śruby stało i zmienno kątowe oraz śruby samogwintujące i samonawiercające się
- samogwintujące dostępne w średnicach 4,0mm 4,5mm i długościach od 11mm do 19mm co 2mm
- śruby samonawiercające się dostępne w średnicach 4,0mm 4,5mm i długościach od 11mm do 15mm co 2mm
Płyta
Śruby do płyty
Pozycja 6 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej niskoprofilowej, komplet: 4 śruby, 6 blokerów, 2 pręty,2 śruby SAS, 2 pręty dogięte, 2 konektory typu „off set”, 1 pręt prosty | 10 |  | 8%
| parametry zestawu: |  |  |  |  | SOLERA 5.5/6.0
- kielichy śrub oraz pręty wykonane ze stopu CoCr
- blokery wykonane z tytanu
- gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy
- wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe z walcowatym kształtem gwintu
- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
- system oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm i 5,5/6,0 mm,
- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco - zabezpieczającym
widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)
blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów
- dostępne śruby w długości od 20mm, pręty dogięte od 30mm
- średnica śrub systemu SOLERA od 4,5 mm do 9,5 mm ze skokiem max co 1 mm
- dostępne śruby MAS oraz FAS w długości od 20mm do 65mm
- średnica śrub MAS od 4,5mm do 9,5mm ze skokiem max co 1 mm
- średnica śrub FAS od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1 mm
- śruby SAS z wbudowanym siodłem ułatwiającym wykonanie kompresji i dystrakcji , umożliwiające ustawienie pręta w 13⁰ nachyleniu do śruby
- śruby SAS dostępne w rozmiarach od 4,5 do 7,5, w długościach od 20mm do 55mm, ze skokiem co 5mm
- pręty o długości od 30 do 100 mm, 350mm oraz 500mm,
-dostępne konektory pręta typu "off set"
- pręty dogięte od 30mm do 120mm
- pręt prosty w rozmiarze 500mm, średnicy 5,5 oraz 6,0
- na każdy z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11mm
- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt
Śruby
Blokery
Śruby SAS
Pręty dogięte
Pręt prosty
Konektory „off-set”

## Pakiet 5
PAKIET NR – 5
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Testy na wykrywanie infekcji okołoprotezowych wykorzystujący obecność alfa-defensyny | 5 |  |  | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 6
PAKIET NR – 6
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa lędźwiowa typu TLIF | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
Implant w całości wykonany z tytanu, górna i dolna powierzchnia w formie siatki umożliwiającej przenikanie osteoklastów i szybszy przyrost kostny implantu. Górna i dolna siatka z licznym kolcami uniemożliwia alokację implantu. Przestrzeń środkowa implantu zupełnie pusta, bez dodatkowych rusztowań, dzięki czemu zachowana jest sprężystości dynamika górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca złamaniom blaszek granicznych kręgów. Implanty w kształcie banana. Występują w dwóch stopniach nachylenia 5 stopni i 8 stopni, trzech długościach:26mm,29mm, 32mm, ośmiu wysokościach 7-14mm stopniowane co 1mm.
Każdy implant zapakowany sterylnie.
Bezpłatne użyczenie niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy.
| Razem | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 7
PAKIET NR – 7
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa szyjna typu ACIF | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
Implant w całości wykonany z tytanu, górna i dolna powierzchnia w formie siatki umożliwiającej przenikanie osteoklastów i szybszy przyrost kostny implantu. Górna i dolna sitka z licznymi kolcami uniemożliwia alokację implantu. Przestrzeń środkowa implantu zupełnie pusta, bez dodatkowych rusztowań, dzięki czemu zachowana jest sprężystość i dynamika górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca złamaniom blaszek granicznych kręgów.
Implanty występują w dwóch kształtach anatomicznych o nachyleniu 0 stopni i 5 stopni.
Implanty występują w różnych wysokościach 4,5,6,7,8 i 9mm i rozmiarach 12x12mm, 14x14mm, 16x16mm. Każdy implant zapakowany sterylnie. Bezpłatne użyczenie niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy.
| Razem | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 8
PAKIET NR 8
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego
parametry zestawu:
| - panewka nisko profilowa z polietylenu o podwyższonej gęstości z dwoma tytanowymi znacznikami rentgenowskimi w rozmiarach od 42 mm do 64 mm, głowa metalowa o różnych średnicach z pięcioma długościami szyjki: - 3,5; 0 ; | 40 |  |  | 8%
| - głowa metalowa o różnych średnicach z pięcioma długościami szyjki: - 3,5; 0 ; + 3,5; + 7,5; + 10,5; lub głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki: - 3,5;0; + 3,5;+ 7,5; + 10,5; lub głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki: - 3,5;0; + 3,5; | 40 |  |  | 8%
| Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie , wersja standardowa i lateralizowana w tym samym kącie CCD-135 stopni w 9 rozmiarach rozmiarach: 7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0; 16,25; 17,5; | 40 |  |  | 8%
| Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 40 |  |  | 8%
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + ostrze do piły.
| Razem | 0 |  |  | 8% | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 9
PAKIET NR 9
Lp | Nazwa | Ilość | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
kpl.
1. | Endoproteza stawu kolanowego, pierwotna |  |  |  | #REF!
| - część udowa z chromokobaltu, , anatomiczna, w ośmiu rozmiarach, powierzchnia wewnetrzna pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu. Konstrukcja implantu powinna zapewnić zgięcie do 155 st. | 80
| - część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpienia | 80
| - wkładka ślizgowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Śruba do wkładki. | 80
| - trzpień prosty/offsetowy | 2
| - rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w dziesięciu rozmiarach. | 2
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.
| Razem | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 10
PAKIET NR 10
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową, uniwersalny do biodra lewego i prawego. Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14 | 100 |  |  | 8%
2. | Trzpień modularny, w kształcie klina, o przekroju prostokątnym, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, wykonany ze stopu tytanu z domieszką niobu, przynajmniej w dwunastu rozmiarach długości w zakresie 130-200 mm. | 50 |  |  | 8%
3. | Panewka tytanowa press-fit; powierzchnia panewki szorstka, porowata pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegracją. Panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów, z możliwością zastosowania tytanowych zaślepek do niewykorzystanych otworów na śruby. Rozmiary panewek od 46do 68mm. | 150 |  |  | 8%
4. | Wkładka polietylenowa (XLPE)) o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą dla głów 28, 32 i 36mm. | 150 |  |  | 8%
5. | Głowa metalowa CoCr 28mm i 32 mm | 110 |  |  | 8%
6. | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm | 40 |  |  | 8%
7. | Śruba panewkowa o średnicy 6,5 i długości 15-70mm | 10 |  |  | 8%
8. | Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 150 |  |  | 8%
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.
Razem
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 11
PAKIET NR 11
Lp | Nazwa | Ilośćkpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20 µm) bioaktywną (osteoindukcyjną) szybko-resorbujacą ( do 6 m-cy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127 st. uąłtwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w min. 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Stożek Euroconus. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby lub czasza lita bez otwotów. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący mozliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej wastwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznej i PE. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego ( highly cross-link) polietylenu HXLPE, w wersjach standard i z elewacją, dostosowane do rosnących głów 28 mm, 32 mm, 36 mm. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Głowy CoCr, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28 mm, 32 mm, 36 mm. Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Razem 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Razem 3 |  |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 12
PAKIET NR 12
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Endoproteza cementowa stawu kolanowego
1. | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearning” i fixed bearning”, protezy w rozmiarach 2;2,5;3;4;5;6. Stop CoCr. Element udowy posiadający możliwości dokręcenia trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych. | 60 |  |  | 8% | 0 | 0
2. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany kompatybilny z wkładką typu „fixed bearning”, protezy w rozmiarach 2;2,5;3;4;5;6. Stop tytanowy. Opcjonalnie możliwość wykorzystania tacy rewizyjnej z ofsetem lub bez . Część piszczelowa posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających , cementowych i bezcementowych. | 60 |  |  | 8% | 0 | 0
3. | Wkłądka polietylenowa typu „Fixe bearning” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm,10mm, 12,5mm,15mm, 17,5mm dla każdego z rozmiarów. Możliwość zastosowania wkładki umożliwiającej półzwiązanie protezy. | 60 |  |  | 8% | 0 | 0
4. | Implant rzepki | 3 |  |  | 8% | 0 | 0
5. | Opcjonalnie trzpień przedłużający 30mm, 60mm, piszczelowy, cementowy. | 4 |  |  | 8% | 0 | 0
6. | Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 100 |  |  | 8% | 0 | 0
7. | Zestaw kompletnych narzędzi zdeponowany na czas trwania kontraktu.
| Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd+piłę |  |  |  |  | 0
| Razem | 60 |  |  | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 13
PAKIET NR 13
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Jednorazowy zestaw do płukania pola operacyjnego i odsysania jamy szpikowej z zasilaniem bateryjnym oraz końcówkami do płukania pola operacyjnego, odsysania jamy szpikowej, szczotka do kości piszczelowej (o co najmniej 10 różnych końcówkach). | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
Przepływ 1400 ml/min umożliwiający szybkie i dokładne opracowanie rany. Duża tarcza przeciwrozpryskowa 9” zapewniająca ochronę personelu chirurgicznego. Ciśnienie 70 psi zapewniające doskonałe wnikanie do kości gąbczastej. Możliwość równoczesnego odsysania. Szczotki z możliwością przepłukiwania i odsysania w celu przygotowania kanału udowego i plateau kości piszczelowej.
| Razem | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 14
PAKIET NR 14
Lp | Nazwa | Ilość szt | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Cement kostny z antybiotykiem: | 200 |  |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Cement kostny średniej lepkości z kompatybilnym metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. |  |  |  |  | 0 | 0
| Opakowanie 40 g. |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw pojedyńczy (tzw. Kolanowy) – zawierający 1 mieszalnik/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
| Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu o objętościach: 1 x 80 g Sprzęt do mieszania i podawania cementu: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi konektorami serwisuje firma. |  |  |  |  | 0 | 0
| Razem 1 | 200 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 2 | 40 |  |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 15
PAKIET NR 15
Lp | Nazwa | Ilość szt | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Trzpień bezcementowy | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Trzpień prosty nieanatomiczny, bezkołnierzowy i kołnierzowy z 135 st. kątem szyjkowo-trzonowym, zwężający się dystalnie, ze stopu tytanowego, pokryty na całej długości hydroksyapatytem o grubości 155jm w 11 rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych z 125 st. kątem szyjkowo- trzonowym w 7 rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz trzpieni bezkołnierzowych 135st. kątem szyjkowo-trzonowym w 7 rozmiarach typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy, zwiększonej długości szyjki). W opcji trzpień dysplastyczny z kołnierzem i bez oraz trzpień typu Short i Low neck w rozmiarach 3 rozmiarach i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do10mm. Konus 12/14 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm; w opcji panewka bezcementowa wielootworowa na 8-12 śrub w zalezności o d rozmiaru. Rozmiary panewki 48-66mm. W opcji panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | 140 |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty hydroksyapatytem umozliwiający pierwotną stabilizację oraz wtórną osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm. z kątem szyjkowym130 stopni oraz stozku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 | 100 |  |  | 8% | 0 | 0
4. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 48-66 neutralna, z okapem w rozmiarach 48-66, z reorientacją 10 stopniową 44-66. O średnicy wewnętrznej 32 neutralna i reorientacją 10 stopniową 52-66 oraz o średnicy 36 mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z 10 stopniową reorientacją. | 140 |  |  | 8% | 0
5 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w minimum 3 długościach szyjki | 80 |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm w minimum 3 długościach szyjki | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Zaślepka do panewki | 180 |  |  | 8% | 0 | 0
9. | Śruby o średnicy 6,5 mm i długosci od 20 do 70 mm co 5mm | 10 |  |  | 8%
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd+piłę
| Razem 1 | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 2 | 140 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 3 | 60 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 4 | 140 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 5 | 80 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 6 | 40 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 7 | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 8 | 180 |  |  | 8% | 0 | 0
| Razem 9 | 10 |  |  | 8%
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 16
PAKIET NR 16
Lp | Nazwa | Ilość szt | Producent | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Cementy i mieszalniki Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Jeden składnik barwiony na zielono chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie po 40g. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
2. | Zestaw pojedyńczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalnik/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu o objętościach: 1 x 80 g Sprzęt do mieszania i podawania cementu: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi konektorami serwisuje firma. | 10 |  |  | 8%
3. | Zestaw podwójny (tzw.biodrowy) – zawierający 2 mieszalniki/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Umożliwia jednocześnie wymieszanie 2 cementów. | 5 |  |  | 8%
| Razem 1 | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wartość pakietu netto | 0
Wartość pakietu brutto | 0
Podpis i pieczęć

## Pakiet 17
PAKIET NR 17
Lp | Nazwa | Ilość szt/sasz. | Cena netto/ za saszetkę/ sztukę | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek | 12 |  | 8%
2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | 24 |  | 8%
3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5-4,0mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek | 6 |  | 8%
4. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek - pętla nitinolowa | 24 |  | 8%
5. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | 5 |  | 8%
6. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42cm. Niesterylne. | 5 |  | 8%
7. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25cm. Niesterylne. | 5 |  | 8%
8. | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25mm z okiem, wielorazowy. Niesterylne. | 5 |  | 8%
9. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | 30 |  | 8%
10. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | 2 |  | 8%
11. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z pętlą zaciskowej z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych.Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 2,4mm, sterylny. | 1 |  | 8%
12. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | 20 |  | 8%
13. | Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę | 4 |  | 8%
14. | Płytka tytanowa do mocoawnia na kości obojczyka | 1 |  | 8%
15. | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | 1 |  | 8%
16. | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych krawędziach | 1 |  | 8%
17. | Płytka tytanowa wklęsła o śr 6mm i 8mm okrągła z 4 wypustkami pozwalajćymi na stabilne umieszczenie implantu na kanale kostnym o średnicy odpowiedni 7-8mm oraz 9-11mm. Implnat z 2 otworami oraz dwoma szczelinami o polerowanych krawędziach | 1 |  | 8%
18. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm i długości 10-12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z igłami lub bez. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 1 |  | 8%
19. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,0 - 2,5 mm i długości 7 - 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną lub dwoma niciami niewchłanialnymi gr #3/0 z igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 1 |  | 8%
20. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny | 2 |  | 8%
21. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | 5 |  | 8%
22. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 3,5mm, 4,5mm , 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. | 20 |  | 8%
23. | Implant niewchłaniany z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 3,5mm, z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem dla dwóch nici niewchłanialanych z UHMWPE o ś USP 2. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant na podajniku jednorazowym. | 2 |  | 8%
24. | Implant niewchłaniany z niewchłanilnego polimeru PEEK Optima.. Implant o śr 2,3mm, z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony ostrym czubkiem z oczkiem dla jednej niewchłanialnej z UHMWPE o ś USP 2. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant na podajniku jednorazowym. | 2 |  | 8%
25. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włknami weglowymi. Implant o śr 7mm, 8mm, 9mm gwintowany załadowany na podajnik z ostrym czubkiem zuzbrojuonym w nakładkę z materiału PEEK. Mocowanie poprzez wkręceine w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | 1 |  | 8%
26. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy kaniulowany z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 4,75mm, 5,5mm gwintowany osadzony na prowadnicy z zamontowanym na czubku oczkiem o wielkości pozwalającej do przciągnięcia do 6 nici o gr#2. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | 3 |  | 8%
27. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy kaniulowany z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm gwintowany z mozliwoscią przciągnięcia przez implant do 6 nici o gr#2. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | 3 |  | 8%
28. | Kotwica wbijana śr 1,8 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy. Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 6 |  | 8%
29. | Kotwica wbijana śr 3,2 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG sterylna. | 3 |  | 8%
30. | Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza | 3 |  | 8%
31. | Zestaw do przeszczepu bloczków chrzęstno-kostnych dostępny w średnicach 6,8,10mm, sterylny | 1 |  | 8%
32. | Wiertło do wycinania bloczków kostnych w różnych średnicach | 1 |  | 8%
33. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna | 10 |  | 8%
34. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna | 10 |  | 8%
35. | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny | 30 |  | 8%
36. | Zestaw dwóch igieł nitinolowych o długości min 20cm połączonych nicią niewchłanialaną o gr USP 2/0, sterylne, pojedynczo pakowane | 5 |  | 8%
37. | Zestaw igieł i prowadnic do szycia łąkotki w technice inside-out, seztaw niesterylny, wielorazowy, autoklawny | 1 |  | 8%
38. | Śruby do chirurgicznego leczenia stopu koślawej do blokowania zatoki stępu | 1 |  | 8%
39. | Implant do chirurgicznego leczenia niestabilości stawu barkowo-obojczykowego, składający się z dwóch guzików połączonych pętlą zaciskową. | 2 |  | 8%
40. | Optyka artroskopowa o dł 175mm i śr. 4,0mm i kącie 30 st., autoklawna | 1 |  | 8%
41. | Trokar artroskopowy z dwoma obturatorami, ostrym i tepym w komplecie. Autoklawny wielorazowy. | 1 |  | 8%
42. | Trokar tępy do płaszcza artroskopowego | 1 |  | 8%
43. | Światłowód o dł min 2300mm i średnicy 4,8mm, autoklawny z mocowaniem do żródła światła typu STRYKER | 1 |  | 8%
44. | Prowadnica do drutu nitinilowego do szycia tkanek miękkich, zagięta w prawo i lewo, zagięcie od 25 do 45 stopni. | 2 |  | 8%
45. | Drut nitilonowy – wielorazowy gumowany do prowadnic, autoklawny | 4 |  | 8%
46. | Narzędzie artroskopowe do wycinania łąkotki. Szczęki proste owalne o szerokości wycinka od 4,20 do 4,4mm, Szczęki o bardzo niskim profilu max do 1,7mm i szerokości szczęk od 6,2mm do 6,6mm. Ramię proste. Uchwyt standardowy jednoakcyjny z ruchomą przednią dźwignią. | 1 |  | 8%
47. | Narzędzie artroskopowe do wycinania łąkotki. Szczęki proste owalne o szerokości wycinka od 4,20 do 4,4mm, Szczęki o bardzo niskim profilu max do 1,7mm i szerokości szczęk od 6,2mm do 6,6mm. Szczęki odgięte do góry od 15 do 20 st od lini ramienia, przeznaczone do ciasnych stawów Ramię proste. Uchwyt standardowy jednoakcyjny z ruchomą przednią dźwignią. | 1 |  | 8%
48. | Sonda artroskopowa zagięta , dł. haczyka 5mm, ramie robocze z podziałką co 3mm. | 2 |  | 8%
49. | Narzędzie do tworzenia mikrozłamań chrzęstnokostnych z czubkiem penetrującym zagiętym 25-30st, Dystalna część narzędzia metalowa. | 1 |  | 8%
50. | Narzędzie do tworzenia mikrozłamań chrzęstnokostnych z czubkiem penetrującym zagiętym 60-65st, Dystalna część narzędzia metalowa. | 1 |  | 8%
51. | Młotek chirurgiczny o masie od 200-400g | 2 |  | 8%
52. | Narzędzie do wyciania łąkotki zagięte w lewo i prawo 45 stopni. | 2 |  | 8%
53. | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych, zbudowana z dwuwarstwowego nieusieciowanego kolagenu. Produkt jest biologiczną membraną wykonaną z osierdzia końskiego, która przeszła enzymatyczną obróbkę deantygenacji. Wymiary membrany: 5 x 5 cm, grubość 0,4 mm | 1 |  | 8%
54. | Płytka T-kształtna i L-kształtna do prawej i lewej piszczeli do osteotomii podkolanowej , niesterylna | 1 |  | 8%
55. | Śruby o śr 5,0mm samogwintujące do mocownaia płytki | 5 |  | 8%
56. | Druty prowadzące do zabiegów osteotomii podkolanowej | 10 |  | 8%
57. | Ostrze shavera do tkanek miękkich AGRESYWNE o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,4 do 5,3 mm do shavera STRYKER typ FORMULA i FORMULA 180 | 20 |  | 8%
58. | Ostrze shavera do tkanek miękkich LEKKO AGRESYWNE o lekko ząbkowanym ostrzu zewnętrznym i lekko ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr. od 3,4 do 5,3 mm do shavera STRYKER typ FORMULA i FORMULA 180 | 10 |  | 8%
59. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym rowkowanym ostrzu. Ostrza jednorazowe ośr 5,5 mm do shavera STRYKER typ FORMULA i FORMULA 180 | 5 |  | 8%
60. | Ostrze shavera do tkanek miękkich AGRESYWNE o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,5 do 5,5 mm do shavera Vimex Barracuda | 40 |  | 8%
61. | Ostrze shavera do tkanek miękkich LEKKO AGRESYWNE o lekko ząbkowanym ostrzu zewnętrznym i lekko ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr. od 3,5 do 5,5 mm do shavera Vimex Barracuda | 10 |  | 8%
62. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym rowkowanym ostrzu. Ostrza jednorazowe ośr 5,5 mm do shavera Vimex Barracuda | 5 |  | 8%
63. | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 50szt | 20 |  | 8%
64. | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 10 szt | 12 |  | 8%
65. | Zestaw do pompy artroskopowej FMS z dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i drenem pacjenta w zestawie. Jałowy. Opakowanie 10 szt | 40 |  | 8%
66. | Ostrze piły oscylacyjnej , w różnych typach i rozmiarach | 10 |  | 8%
Oferent zobowiązuje się do udostępnienia na czas trwania umowy następującego sprzętu: ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH KOLANA : ACL I PCL. ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ i ŚCIĘGIEN STAWU BARKOWEGO ZESTAW DO OSTEOTOMII PODKOLANOWEJ |  |  |  |  | Wycena szacunkowa
Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto
Podpis i pieczęć