## Pakiet 1
PAKIET NR - 1
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Testy na wykrywanie infekcji okołoprotezowych wykorzystujący obecność alfa-defensyny | 2

## Pakiet 2
PAKIET NR 2
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego
| - panewka nisko profilowa z polietylenu o podwyższonej gęstości z dwoma tytanowymi znacznikami rentgenowskimi w rozmiarach od 42 mm do 64 mm | 20
| - głowa metalowa o różnych średnicach z pięcioma długościami szyjki: - 3,5; 0 ; + 3,5; + 7,5; + 10,5; lub głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki: - 3,5;0; + 3,5;+ 7,5; + 10,5 | 20
| Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie , wersja standardowa i lateralizowana w tym samym kącie CCD-135 stopni w 9 rozmiarach: 7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0; 16,25; 17,5; | 20
| Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 20
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + ostrze do piły.

## Pakiet 3
PAKIET NR 3
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
kpl.
1. | Endoproteza stawu kolanowego, pierwotna
| - część udowa z chromokobaltu, , anatomiczna, w ośmiu rozmiarach, powierzchnia wewnetrzna pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu. Konstrukcja implantu powinna zapewnić zgięcie do 155 st. | 80
| - część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpienia | 80
| - wkładka ślizgowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Wkładki od 17mm do 23mm mocowane dodatkowodo tacy piszczelowej za pomocą śruby. Zatyczka piszczelowa. | 80
| - trzpień prosty/offsetowy | 2
| - rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 6 rozmiarach. | 2
| Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 80
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.

## Pakiet 4
PAKIET NR 4
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, prosty, dostępny w minimum 13 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową, uniwersalny do biodra lewego i prawego. Trzpień w wersji standard i high ofset, ze stała lateralizacją 7,8mm, kąt CCD133 st.Eurokonus 12/14. Opcjonalnie trzpień długi. | 130
2. | Trzpień uniwersalny w zakresie długości 115-151 mm wykonany ze stopu tytanu z dwuwarstwowym pokryciem- pokryty warstwą porowatego tytanu i dodatkową warttwą hydroksyapatytu na całej powierzchni trzpienia. 13 rozmiarów trzpieniaw każdym z dwóch podtypów: standard, high offset i 12 rozmiarów dla wersji coxa vara. Kąt szyjkowo trzonowy 126,5 stopnia, lateralizacja trzpienia high offset – 6mm w stosunku do trzpienia standard. Raszple systemowe wykonane w technice hybrydowej – ubijające kość w płaszczyźnie czołoweji wybierające kość w płaszczyźnie strzałkowej. | 20
3. | Panewka tytanowa press-fit; powierzchnia panewki szorstka, porowata pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegracją. Panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów, z możliwością zastosowania tytanowych zaślepek do niewykorzystanych otworów na śruby. Rozmiary panewek od 46do 68mm. | 150
4. | Wkładka polietylenowa (XLPE)) o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą dla głów 28, 32 i 36mm. | 150
5. | Głowa metalowa CoCr 28mm i 32 mm | 110
6. | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm | 40
7. | Śruba panewkowa o średnicy 6,5 i długości 15-70mm | 10
8. | Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 150
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.

## Pakiet 5
PAKIET NR 5
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1 | Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20 µm) bioaktywną (osteoindukcyjną) szybko-resorbujacą ( do 6 m-cy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127 st. uąłtwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w min. 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Stożek Euroconus. | 50
2 | Panewka Trinity Solid bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza lita bez otwotów. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący mozliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej wastwy tytanowej, pokrytej cienką warstwą (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową(CaP) szybko resorbującą (do 6 miesięcy tzw. Bonit). Implant przystosowany do zastosowania jednej czaszy do trzech typów wkładek: ceramicznej , metalowej i PE. Zaślepka polarna w komplecie. | 50
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego ( highly cross-link) polietylenu HXLPE, w wersjach standard i z elewacją, dostosowane do rosnących głów 28 mm, 32 mm, 36 mm. | 50
4 | Głowy CoCr, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28 mm, 32 mm, 36 mm. | 50
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.

## Pakiet 6
PAKIET NR 6
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. Element udowy posiadający możliwośc dokręcenia trzpieni przedłużających, cementowych i bezcementowych, | 60
2. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. Opcjonalnie możliwość wykorzystania tacy rewizyjnej z offsetem lub bez. Część piszczelowa posiadająca możliwość dokrecania trzpieni przedłużających, cementowych i bezcementowych. | 60
3. | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów. | 60
4. | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | 2
5. | Implant rzepki | 3
6. | Opcjonalnie trzpień przedłużający 30mm, 60mm, piszczelowy, cementowy. | 4
7. | Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 100
8. | Zestaw kompletnych narzędzi zdeponowany na czas trwania kontraktu.
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd+piłę

## Pakiet 7
PAKIET NR 7
Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Jednorazowy zestaw do płukania pola operacyjnego i odsysania jamy szpikowej z zasilaniem bateryjnym oraz końcówkami do płukania pola operacyjnego, odsysania jamy szpikowej, szczotka do kości piszczelowej (o co najmniej 10 różnych końcówkach). | 20
Przepływ 1400 ml/min umożliwiający szybkie i dokładne opracowanie rany. Duża tarcza przeciwrozpryskowa 9” zapewniająca ochronę personelu chirurgicznego. Ciśnienie 70 psi zapewniające doskonałe wnikanie do kości gąbczastej. Możliwość równoczesnego odsysania. Szczotki z możliwością przepłukiwania i odsysania w celu przygotowania kanału udowego i plateau kości piszczelowej.

## Pakiet 8
PAKIET NR 8
Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Cement kostny z antybiotykiem: | 200
Cement kostny średniej lepkości z kompatybilnym metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem.
Opakowanie 40 g.
2. | Zestaw pojedyńczy (tzw. Kolanowy) – zawierający 1 mieszalnik/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 40
Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu o objętościach: 1 x 80 g Sprzęt do mieszania i podawania cementu: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi konektorami serwisuje firma.

## Pakiet 9
PAKIET NR 9
Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Trzpień prosty nieanatomiczny, bezkołnierzowy i kołnierzowy z 135 st. kątem szyjkowo-trzonowym, zwężający się dystalnie, ze stopu tytanowego, pokryty na całej długości hydroksyapatytem o grubości 155jm w 11 rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych z 125 st. kątem szyjkowo- trzonowym w 7 rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz trzpieni bezkołnierzowych 135st. kątem szyjkowo-trzonowym w 7 rozmiarach typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy, zwiększonej długości szyjki). W opcji trzpień dysplastyczny z kołnierzem i bez oraz trzpień typu Short i Low neck w rozmiarach 3 rozmiarach i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do10mm. Konus 12/14 | 40
2. | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty hydroksyapatytem umożliwiającym pierwotną stabilizacje oraz wtórną osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12 | 100
3 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm; | 140
4. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 48-66 neutralna, z okapem w rozmiarach 48-66; z reorientacja 10 stopniową 44-66. O średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | 140
5 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w minimum 3 długościach szyjki | 80
6 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm w minimum 3 długościach szyjki | 40
7 | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | 20
8 | Śruby o średnicy 6,5 mm i długosci od 20 do 70 mm co 5mm | 10
9. | Zaślepka panewki | 180
| Ostrza kompatybilne z instrumentarium | 100
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd+piłę

## Pakiet 10
PAKIET NR 10
Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | wartość netto | VAT | Wartosc brutto
1. | Cementy i mieszalniki Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Jeden składnik barwiony na zielono chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie po 40g. | 20
2. | Zestaw pojedyńczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalnik/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu o objętościach: 1 x 80 g Sprzęt do mieszania i podawania cementu: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi konektorami serwisuje firma. | 10
3. | Zestaw podwójny (tzw.biodrowy) – zawierający 2 mieszalniki/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Umożliwia jednocześnie wymieszanie 2 cementów. | 5